Перечень основного измерительного оборудования ЦКП «ИЦ НПМ» 2024 г.

|  | Наименование, тип, наименование производителя, год выпуска, зав. (инв.) № основного измерительного оборудования | Основные метрологические характеристики | Периодичность поверки или калибровки | Место (организация) где проводится поверка или калибровка оборудования | Метрологический статус оборудования (поверка или калибровка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Просвечивающий электронный микроскоп Tecnai G2 30 Тwin («FEI», Нидерланды), 2005 г.в. инв. № 62702 | разрешение по точкам 0,20 нм разрешение по линиям 0,14 нм | 1 год | ИФМ УрО РАН | Калибровка Средства калибровки: СОП ПЭМ 01-2011 (образец диаметром 3 мм. На медную сетку нанесена углеродная реплика с напылением золота, изготовитель SPI Supplies Division of Structure Probe, Inc.) |
| 2 | Просвечивающий электронный микроскоп Philips CM30 («FEI», Нидерланды), 1989 г.в., инв.№ 61295 | разрешение по точкам 0,20 нм разрешение по линиям 0,14 нм | 1 год | ИФМ УрО РАН | Калибровка -«- |
| 3 | Просвечивающий электронный микроскоп JEM-200CX (JEOL Ltd, Япония),1984 г.в., инв.№ 52253 | разрешение по точкам 0,30 нм 0,30 нм разрешение по линиям 0,14 нм | 1 год | ИФМ УрО РАН | Калибровка -«- |
| 4 | Растровый электронный микроскоп Quanta 200 («FEI», Нидерланды), 2005 г.в., инв.№ 62888 | разрешение по точкам 5 нм разрешение по линиям 5 нм | 1 год | ИФМ УрО РАН | Калибровка. Сертификат о калибровке № БЖК-Н-10-23 от 19.10 2023 г. |
| 5 | Сканирующий электронный микроскоп (осн.комплект) TESCAN MIRALNS Инв.№68571 | разрешение 1.2 нм | 1 год | ИФМ УрО РАН | Калибровка. Сертификат о калибровке № БЖК-Н-01-23 от 19.10 2023 г. |
| 6 | Установка магнитометрическая (СКВИД – магнитометр) MPMS-5XL (Quantum Design, США), 1996 г.в., инв. № 59136 | Диапазон измерения магнитного момента 10-8 - 300 Гс•см3 погрешность ( 3 %; интервал рабочих температур от 1,8 до 400 К погрешность ( 0,5 % Измерения в переменных полях: диапазон частот от 0,01 до 1000 Гц амплитуда от 0,01 до 4 Э | 2 года | ИФМ УрО РАН | Калибровка. Средства калибровки: стандартные образцы магнитного момента насыщения (набор шаров, изготовленных из монокристаллов иттрий-железного граната) |
| 7 | Комплексная система измерения физических свойств материалов PPMS-9 (Quantum Design, США), 2003 г.в., инв. № 60848 | Магнитометрия: магнитное поле до 90 кЭ температура от 1,8 до 350 К Измерения в переменных магнитных полях: Частота от 0,01 до 10000 Гц Амплитуда до 4 Э Теплоемкость: масса образцов ~ 20 мг температура от 1,8 до 400 К | 2 года | ИФМ УрО РАН, ФГУП УНИИМ | Калибровка. Сертификат калибровки № 607-11-251 от 27.11.2009 г. Средства калибровки: Меры электрического сопротивления. Стандартные образцы магнитного момента насыщения (набор шаров, изготовленных из монокристаллов иттрий-железного граната) |
| 8 | Супермикровесы электронные SE2 (Sartorius, Германия), 2009 г.в., инв.№ 65402 | Дискретность 0,0001 мг наибольший предел взвешивания (НПВ) 2,1 г класс точности I встроенная калибровка | 1 год | УРАЛТЕСТ, ИФМ УрО РАН | Поверка. Свидетельство о поверке №С-ДВЗ/27-10-2023/290447781 |
| 9 | Вольтметр В7-46/1 (2 шт.), источник питания PPF-6020 в установке сильных импульсных магнитных полей (ИФМ УрО РАН, Россия), 2001 г.в., инв.№№60264, 60265 | Диапазон измерений:100 нВ-1000 В, ~1мкВ-700 В в полосе 20 Гц-1 МГц, 100 пА-10 А, ~1 нА-10 А в полосе 40 Гц-20 кГц, 100 мкОм-200 МОм по 2/4 схеме, индикация 5 1/2 разряда. Пределы основной погрешности измерения, %: постоянного напряжения ±(0,01 — 0,03) переменного напряжения ±(0,15 — 5) постоянного тока: ±(0,1-0,15) до ±0,4 С шунтом: переменного тока ± (0,6-2) сопротивления ± (0,015-0,3) | 1 год | ИФМ УрО РАН | Сертификаты о калибровке № БЖК-С-17-16 от 05.09.2016 (№03300691), № БЖК-С-18-16 от 06.09.2016 (№03300091) |
| 10 | Спектрофотометр UV-mini-1240 (Shimadzu, Япония), 2005 г.в., инв.№ 62190 | Спектральный диапазон от 190,0 до 1100,0 нм. Диапазон измерения спектральных коэффициентов пропускания от 0 до 100%. Предел допускаемой погрешности по шкале длины волны ± 1,0 нм. Предел допускаемой абсолютной погрешности по коэффициенту пропускания ± 1% | 1 год | УРАЛТЕСТ (на месте нахождения ИФМ УрО РАН) | Поверка. Свидетельство о поверке № С-СЕ/06-09-2023/276667747 |
| 11 | Универсальная испытательная машина Instron 5982 (Instron, Великобритания), 2010 г.в., инв.№ 65584 | максимальная нагрузка 100 кН точность измерения нагрузки +/- 0,5 % от измеряемой величины в диапазоне от 400 Н до 100 кН | 1 год | УРАЛТЕСТ (на месте нахождения ИФМ УрО РАН) | Поверка. Свидетельство о поверке № С-СЕ/27-02-2024/319899568 |
| 12 | Установка для измерения механических свойств на наноуровне NanoTest-600 (Micro Materials Ltd., Великобритания), 2010 г.в., инв. № 65392 | Разрешение перемещений по осям 0,05 мкм Узел индентирования: разрешение в диапазоне нагрузок от 0 до 0,5 Н <2·10-8 Н глубина проникновения при нагрузке до 0,5 Н 50 мкм разрешение по глубине при нагрузке до 0,5 Н 0,001 нм | - | ИФМ УрО РАН | Процедура проверки в соответствии с руководством по эксплуатации по тестовым образцам плавленного кварца, вольфрама, и мерам массы, входящих в комплект поставки. |
| 13 | Испытательная машина АИМА 5-2 (7 штук), (ЗИП» Россия), 1987 г.в., №41377 | Диапазон нагрузок от 5 до 3000 кгс, погрешность ( 1 %, диапазон температур от 300 до 1000 (С | 2 года | ИФМ УрО РАН | Измерения проводятся методом прямого нагружения. Гири взвешиваются на поверенных весах. Термопреобразователи хромель-алюмель –калибровка. Сертификаты о калибровке: № БЖК А-39 -16 от 09.02.2016 г.; № БЖК-А-40-16 от15.02.2016г.; № БЖК-А-41-16 от16.02.2016г.; № БЖК-А-42-16 от 24.02.2016г. |
| 14 | Спектрометр оптический с индуктивно-связанной плазмой параллельного действия ICPE9000 (Shimadzu, Япония), 2012 г.в., инв.№ 66092 | Спектральный диапазон от 167 до 800 нм Предел обнаружения для Pb ((=220,419 нм), не более 0,005 мг/дм3 Предел допускаемого относительного СКО выходного сигнала (при содержании элементов, превышающем предел обнаружения в 100 и более раз, n=5) 5%. | 1год | УРАЛТЕСТ (на месте нахождения ИФМ УрО РАН) | Поверка. Свидетельство о поверке №С-СЕ/09-09-2022/185391066 |
| 15 | Вибрационный магнитометр на электромагните 7407 VSM (Lake Shore Cryotronics, США), 2012 г.в., инв. № 66266 | Чувствительность: 10–7 emu. Диапазон измерения магнитного момента: от 10–7 до 400 emu. Диапазон температур: от 5.5 до 1273 К Напряженность магнитного поля: до 23 кЭ Частота вибраций - 82 Гц, амплитуда вибраций - 1.5 мм. Относительная погрешность измерений магнитного момента не более 1 % | 1 год | ИФМ УрО РАН | Калибровка. Стандартные образцы магнитного момента насыщения (набор шаров, изготовленных из монокристаллов иттрий-железного граната) |
| 16 | Рентгеновский дифрактометр Imp (Empyrean) фирмы PANalytical | воспроизводимость установки угла 0.0001°, o 2Θ линейность ±0.004°, o шаг сканирования от 0,0001, o стандартный радиус гониометра 240 мм, o угловой диапазон 360° без модулей, -111°<2Θ o макс. скорость поворота 15о/сек o Фабричная калибровка всех оптических модулей и держателей образцов. | 2 года | ИФМ УрО РАН | Калибровка. Стандартные образцы дифракционных свойств кристаллической решетки (ГСО 8631-2004 или ГСО 9464-2009). |
| 17 | Спектрометр Мессбауэровский (Wissel- GmbH, Германия, 1990 г.в.) модернизированный. инв.№ 57729 | Диапазон измерения скорости движения доплеровского модулятора - до ( 10 мм/с; Нелинейность разностного сигнала в рабочей зоне -< 0.2 %; Среднеквадратичное отклонение положения нуля скорости перемещения при долговременной работе-( 3 мкм/с; Среднеквадратичное отклонение цены канала скорости при долговременной работе- (0.3 %; Число каналов накопления -256, 512; Ширина линии в резонансном спектре поглотителя железа составляет ~ 0.28 мм/с; Возможность проведения низкотемпературных измерений - Диапазон: 90 – 300 К Стабилизация температуры: ( 0.5 К | 1 год | ИФМ УрО РАН | Калибровка, градуировка с помощью стандартных образцов - гамма-резонансных поглотителей |
| 18 | Копёр маятниковый ИО 5003-0,3-11 (ООО «ЗИП», 2021 г.в.) инв. № 68485; | Вид испытаний – двухопорный ударный изгиб (метод Шарпи). Номинальные значения потенциальной энергии маятников 150; 300; 400 Дж. Тип привода подъёмного устройства маятника – пневматический. Скорость движения маятника в момент удара 5 м/с. Масса испытательной установки не более 750 кг. | 1 год | УРАЛТЕСТ (на месте нахождения ИФМ УрО РАН) | Поверка. Свидетельство о поверке №С-СЕ/27-02-2024/319899313 |
| 19 | Микротвердомер Qness 10 А+ ("Qness GmbH", Австрия , 2021 г.в.), инв.№ 68437 | Диапазон тестовой нагрузки: от 0,00245 до 98,07 Н (0,00025-10 кгс); Шкалы измерения твердости: Виккерс, Кнуп, Бринелль; Индентор Кнуп может поворачивается вокруг своей оси; Моторизованный стол с перемещением 150х150мм, с точность позиционирования 1 мкм.; Расстояние от предметного стола до индентора до 140 мм.; Турель - 6-ти позиционная, моторизованная. Возможное количество инденторов в турели 3 шт.; Объективы с увеличениями: 4х, 10х, 20х, 40х, 65х; Измерение диагонали отпечатка автоматическое/ручное с помощью цифровой камеры 5 Мп.; Разрешение обзорной камеры 5 Мп.; | 1 год | УРАЛТЕСТ (на месте нахождения ИФМ УрО РАН) | Поверка. Свидетельство о поверке №С-СЕ/27-02-2024/319899502 |
| 20 | Рентгено-дифракционная установка РДУ КРОС-3 (ООО «КБ Рентгеновские приборы», 2021 г.в.), инв.№ 68406 | Регистрация дифракционных отражений с большими брэгговскими углами (метод Лауэ); Угловой диапазон 2Ɵ (135 - 178)°; Материал анода рентгеновской трубки БСВЗЗ: Мо; Напряжение на аноде рентгеновской трубки до 30кВ; Анодный ток до 5мА; Расстояние образец-регистратор 10 – 200 мм; Время контроля одного образца (4 – 6) мин. | 2 года | ИФМ УрО РАН | Калибровка. Стандартный образец дифракционных свойств кристаллической решетки (монокристалл) |
| 21 | Система синхронного термического анализа STA 449 F3 Jupiter (ТГА/ДСК/CTA) ("NETZSCH-Gerätebau GmbH", Германия, 2019 г.в,), инв.№ 68117 | Температурный диапазон измерений: -150 °C … 1650 °C; Масса образца - до 200 мг (35 г вместе с держателем образца); Скорости нагрева и охлаждения от 0.1 до 50 °C/мин ; Разрешение ТГ: 1 мкг; Чувствительность по ДСК сигналу: 1 мкВт; Атмосферы: инертная, окисляющая, восстанавливающая, вакуум; Высокий вакуум: до 10-4 мбар (10-2 Па) | 1 год | ИФМ УрО РАН | Калибровка. Средства калибровки: - набор гирь массой до 20 г 1-го класса по ГОСТ 7328-2001; - Весы аналитические с характеристиками не хуже: дискретность 0.01 мг, НПВ 20 г, 1 класс точности по ГОСТ 24104; - комплект стандартных образцов температур и теплот плавления и - стандартный образец термодинамических свойств сапфир. |
| 22 | Монокристальный дифрактометр XtaLAB Synergy-S с микрофокусными источниками рентгеновского излучения Инв.№68405 | Источник рентгеновского излучения комплектация вращающимся анодом, с предустановленными лентами для двух длин волн (Ag- и Mo-) Интенсивность пучка после рентгеновской оптики 3-8*109 ph/(s*mm2) Двумерный детектор детектор на основе прямого счета фотонов. Размер матрицы, Ш*В=121,8x77,5 мм. Размер пикселя 100x100 мкм. Максимальный единовременно доступный телесный угол в горизонтальной плоскости образца 150 градусов Гониометр с каппа-геометрией Точность установки углов 0,0001 градуса Низкотемпературная приставка 1 Cobra Plus (80-500 K) Низкотемпературная приставка 2 N-Helix (28-300 K) Высокотемпературная приставка Gaz Blower (300-1200 K) Алмазные наковальни для проведения экспериментов под давлением 95 ГПа | 2 года | ИФМ УрО РАН | Калибровка. Стандартный образец дифракционных свойств кристаллической решетки (кремний) ГСО 10828-2016. |